# Настройка нулевых положений осей с помощью комманд SCPI протокола.

## Подключение к серверу.

Передача текстовых комманд по протокол SCPI требует установки tcp соединения с сервером комманд.

Один из способов установки такого соединения - использование программы putty.

Получить программу putty можно по ссылкам:

- 64-bit installer:
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.73-installer.msi

- 64-bit portable:
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

- Полный выбор вариантов:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

### Установка соединения с использованием putty.

- В главном окне ввести/выбрать:
Host Name: ввести ip адресс устройства (например: 192.168.1.208)
Port: 5025
Connection Type: Raw

- Нажать Open.

- (Опционально) Проверить установку соединения, введя в открывшемся окне:

*IDN?

Нажать Enter. На экране должен отобразиться идентификатор изделия.

## Восстановление нулевого положения оси.

### Используемые комманды.

AXIS#:STAT:IDN? - запрос имени оси.
AXIS#:UPOS? - запрос текущей позиции.
AXIS#:UMOV [ARG] - инкрементальное перемещение.
AXIS#:SETZER - обнуление текущей позиции.

# - номер оси.
[ARG] - аргумент.

### Вспомогательные комманды

AXIS#:SETTINGS:UBACKLIM? - запрос нижнего предела
AXIS#:SETTINGS:UFORWLIM? - запрос верхнего предела

### Порядок действий и применение комманд.

- Узнать номер интересующей нас оси. 

Типовые номера/названия осей для опорно поворотного устройства:
	Азимут 		0	Az
	Элевация		1	El
Прочие оси в зависимости от конфигурации изделия.

Типовые номера/названия осей для планарного сканера:
	Ось X 	0 	X
	Ось Y 	1 	Y
Прочие оси в зависимости от конфигурации изделия.

Для того, чтобы убедиться в том, что ось имеет тот или иной номер используйте команду запроса имени оси:

AXIS#:STAT:IDN?

, где # заменяется на номер оси.

- Обнулить текущее положение.
(Внимание. Убедитесь, что номер оси правильный)
 
AXIS#:SETZER 

(Здесь и далее # заменяется на номер оси). 
Пример: AXIS2:SETZER

- Убедиться в том, что положение обнулилось с помощью комманды: 

AXIS#:UPOS? 

Пример: AXIS1:UPOS?
Должен отобразиться ноль или близкое к нулю значение.

- Переместить ось к устанавливаемому нулевому положению.

Для этого используется команда инкрементального перемещения:

AXIS#:UMOV [ARG] 

Здесь [ARG] - расстояние в сантиметрах/градусах, положительные/отрицательные значения отвечают за выбор направления.

Пример: AXIS2:UMOV 15.16
Пример: AXIS1:UMOV -22

- После того, как изделие будет возвращено к новому нулевому положению повторно обнулить его позицию.

AXIS#:SETZER

- Убедиться, что позиция была обнулена. 

AXIS#:UPOS?