SCPI API позиционеров RADIOLINE.
(Базовый API, Перемещение).
Версия 2. 27.11.2017

1. Общая информация.

Для управления изделием используется протокол SCPI std V1999.0 4.2.1, дополненный системой подписки на уведомления. Рабочее название системы уведомлений – NCPI. Формат NCPI комманд подчиняется стандарту SCPI команд (SCPI std V1999.0 4.2.1).

Подробнее о системе NCPI в секции NCPI protocol reference.

Порт SCPI консоли 5025 (стандартный порт для SCPI-консолей).
Порт NCPI консоли 5026.

При работе с библиотекой VISA поддерживается режим socket. Режим intstrumet не поддерживается.

2. Стандартные комманды SCPI.

SCPI std V1999.0 4.1.1
*CLS
Очистка стека ошибок.
*ESE
Игнорируется.
*ESE?
Инорируется. (возврат единицы)
*ESR?
Игнорируется. (возврат единицы)
*IDN?
Запрос идентификатор прибора.
*OPC
Игнорируется
*OPC?
Игнорируется. (возврат единицы)
*RST
Предпологаемая функциональность: Остановка всех осей, сброс, по возможности, всех устройств, перезапуск компьютера.
*SRE
Игнорируется
*SRE?
Игнорируется. (возврат единицы)
*STB?
Игнорируется. (возврат единицы)
*WAI
Игнорируется.

SCPI std V1999.0 4.2.1
SYSTem:ERRor[:NEXT]?
Возврат следующего сообщения об ошибке.

SYSTem:ERRor:COUNt?
Количество ошибок в стеке.

SYSTem:VERSion?
Версия SCPI протокола.

System’s API
SYSTem:PRESet
Сброс всех устройств в состояние по умолчанию, сброс всех настроек.

SYSTem:STATus?
Запрос статуса готовности устройства
Ответ:
0 – Система готова.
1 – Система не готова.

SYSTem:STOP
Выполнить остановку движения по всем осям.

3. Команды осей:
SYSTem:AXESTOTal?
Количество осей в системе

AXIS#:PRESET
Возврат устройств оси к значениям по умолчанию.

AXIS#:SPEeed rpm
Установка скорости в об/мин
rpm – скорость в об/мин

AXIS#:SPEeed?
Запрос скорости в об/мин.

AXIS#:USPEeed upm
Установка скорости в unit/мин
upm – скорость в unit/мин

AXIS#:USPEeed?
Запрос скорости в unit/мин.

AXIS#:ACCel ms
Установка зоны разгона и торможения для операций типа MOV и JOG. Задаётся в интервалах времени. Интервал времени выражен в микросекундах. Характер движения в зоне разгона – ускорение == const.
ms – интервал времени в миллисекундах.

AXIS#:ACCel?
Запрос зоны разгона и торможения в миллисекундах.

AXIS#:GAIN?
Запрос количества импульсов энкодера в одном юните.

AXIS#:MOVe[:RELative] dist
Относительное перемещение (в импульсах энкодера).
dist – количество импульсов. Знак определяет направление перемещения.

AXIS#:MOVe:ABSolute pos	(Опциональный)
Абсолютное перемещение (в импульсах энкодера).
pos - позиция в импульсах в абсолютной шкале.

AXIS#:UMOVe[:RELative] dist
Относительное перемещение (в unit).
dist – расстояние в юнитах.

AXIS#:UMOVe:ABSolute pos	(Опциональный)
Абсолютное перемещение (в unit).
pos –абсолютное положение в юнитах.

AXIS#:JOG dir
Движение с постоянной скоростью.
Dir – 0 – в положительном направлении, 1 — в отрицательном направлении.

AXIS#:STOP
Остановить ось.

AXIS#:SETZERo
Сброс абсолютного положения в ноль.

AXIS#:SETREFerence pos (Опциональный)
Сброс абсолютного положения в заданное значение.
pos – новая текущая позиция в импульсах.

AXIS#:SETUREFerence upos (Опциональный)
Сброс абсолютного положения в заданное значение (в юнитах).
upos – новая текущая позиция в юнитах.

AXIS#:STATus:IDN?
Запрос идентификатора оси.

AXIS#:STATus:POSition?
Запрос положения в (в импульсах энкодера).

AXIS#:STATus:UPOSition?
Запрос положения в (в unit).

AXIS#:SETTINGS:RATIO?
Возвращает количество импульсов энкодера в одном юните.

AXIS#:SETTINGS:DEFSPEed?
Вернуть скорость устанавливаемую по умолчанию.

AXIS#:SETTINGS:DEFACCel?
Вернуть длительность разгона в миллисекундах.

AXIS#:SETTINGS:MAXSPEed?
Вернуть максимальную скорость в оборотах в минуту.

AXIS#:SETTINGS:MINAccel?
Вернуть минимальный интервал времени разгона.

AXIS#:SETTINGS:UBACKLIMit?
Вернуть предел перемещения в направлении назад.

AXIS#:SETTINGS:UFORWLIMit?
Вернуть предел перемещения в направлении вперед.

AXIS#:STATus:LSWItch?
Запрос статуса концевых датчиков.
Ответ:
0 – нет срабатывания,
1 - левый,
2 - правый,
10 – выдается при срабатывании обоих концевиков (вероятна ошибка).

AXIS#:STATus:OPcode?
Запрос кода выполняемой операции.
Ответ:
0 – Нет операции,
1 - Задание на движение,
-1 – Готовность к выполнению задания на движение,
2 – Режим сканирования,

AXIS#:STATus[:STATus]?
Запрос статуса готовности оси.
Ответ:
0 – Ось готова.
1 – Ось не готова.

AXIS#:STATus:DEVS?
Запрос кодов устройств, образующих ось.

AXIS#:COMPat:ABSMove?
Запрос наличия команды абсолютного перемещения.

AXIS#:COMPat:REFSet?
Запрос наличия функции установки текущего абсолютного положения.

4. Команды устройств:
SYSTem:DEVSTOTal?
Количество зарегистрированных устройств.

DEV#:PRESET
Возврат параметров устройства к параметрам по умолчанию.

DEV#:IDN?
Запрос идентификатора устройства.

DEV#:STATus?
Запрос статуса готовности устройства.
Ответ:
0 – Ось готова.
1 – Ось не готова.

DEV#:ALM?
Запрос alarm-кода устройства (Зависит от типа устройства).

5. Система уведомлений NCPI.

Система NCPI позволяет получать информацию о событиях, возникающих в устройстве без необходимости постоянного опроса устройств.

NCPI реализует паттерн “подписка на сообщения”. Это означает, что по подключению к порту NCPI консоли, программа-оператор должна уведомить сервер о типах событий, уведомления о которых программа-оператор хотела бы получать. Гарантию доставки сообщений даёт использование протокола TCP.

Система NCPI имеет три типа сообщений:
- Простое событие.
- Изменение статуса.
- Уведомление о неразрывных параметрах.

Простое событие предполагает уведомление формата: EV:ENT и не несет никакой дополнительной информации, кроме факта возникновения события.
Формат:
Включение подписки:	NOT:EV:ENT 1
Отключение подписки:	NOT:EV:ENT 0
Уведомление:	EV:ENT

Событие изменения статуса возникает при изменении соответствующей переменной и передаёт связанную с ней строку, код или значение.
Формат:
Включение подписки:	NOT:EV:ENT 1
Отключение подписки:	NOT:EV:ENT 0
Уведомление:	EV:ENT argument

Уведомления о неразрывных параметрах предназначены для получения информации об изменении параметров, гладко изменяющихся с течением времени (например, текущее положение). Поддерживаются 2 типа подписки на такое сообщение:

- Уведомления через определенные интервалы времени:
Включение подписки:	NOT:EV:ENT TIMERED,1000
Отключение подписки:	NOT:EV:ENT 0
Уведомление:	EV:ENT argument

Параметр задается в миллисекундах. Важно отметить, что уведомления будут преходить через интервалы времени в общем случае превышающие установленный интервал, т.к. событие генерируется в момент получения ответа на запрос указанного параметра контролирующей системой. Это обеспечивает максимальную точность на момент получения уведомления, но не позволяет уверенно расчитать момент следующего уведомления.

- Уведомления при изменении параметра на заданную дельту:
Включение подписки:	NOT:EV:ENT SMOOTH,5.4
Отключение подписки:	NOT:EV:ENT 0
Уведомление:	EV:ENT argument
Второй параметр – длина интервала.
Как и в случае с уведомлениями по истечению интервалов времени, сообщения отправляются в момент ответа на запрос контролирующей системы и дельта может превышать установленный интервал.

6. NCPI перечень комманд:
Вспомогательные комманды SCPI канала:
SYSTem:ERRor[:NEXT]?
Возврат следующего сообщения об ошибке.

SYSTem:ERRor:COUNt?
Количество ошибок в стеке.

SYSTem:VERSion?
Версия SCPI протокола.

Уведомления:
NOT:SYSTem:STATus
Уведомление о готовности системы.
Параметр:
0 – Готов,
1 - Не готов,

NOT:AXIS#:STATus
Уведомление о готовности оси.
Параметр:
0 – Готов,
1 - Не готов,

NOT:DEV#:STATus
Уведомление о готовности устройства.
Параметр:
0 – Готов,
1 - Не готов,

NOT:AXIS#:POSition
Уведомление о положении по оси.

NOT:AXIS#:UPOSition
Уведомление о положении по оси в единицах unit.

NOT:AXIS#:OPSTATus
Уведомление о статусе операции.
Параметр:
0 – Нет операции,
1 - Задание на движение,
2 – Режим сканирования,

NOT:AXIS#:OPSTOPtype
Уведомление о типе прерывания последней операции.
Параметр:
0 – операция начата,
1 - нормальное завершение операции,
2 – операция завершена командой стоп,
3 – аварийное завершение операции,

NOT:AXIS#:SCAN:LSWItch
Уведомление об изменении статуса концевых датчиков.